附件（设备参数）：

- 一、全自动发光仪（原设备即将过期，需换新设备。我院按二级医院收费：感染八项26年收入预计110万元；后期计划开展降钙素、β-胶原特殊系列、总I型胶原氨基端延长肽等项目。）：

- 化学发光免疫分析仪单个模块基础参数

- 1.仪器类型:全自动随机管式，急诊优先检测;

- 2.测试处理特点:随机、批量、急诊检测模式;支持自动稀释:

- 3.冷藏功能:试剂冷藏温度:2-8℃;

- 4.分析方法:双抗体夹心法、间接法和竞争法;

- 5检测原理:磁微粒化学发光;

- 6.测试速度:>200测试/小时;

- 7.试剂位:>20个，磁珠试剂支持不间断搅拌;支持不停机更换试剂;底物存放区可放置两套底物;

- 8.样本针:采用钢针设计，降低使用成本，样本针携带率<10支持防撞功能;凝块检测功能;

- 9.试剂定标要求:支持2点或多点定标，定标稳定时间>28 天

- 10.磁分离清洗:5遍磁分离清洗;磁珠的每次清洗，均有聚集分散的过程;

- 11.必开展试剂项目:乙肝五项艾滋丙肝梅毒试剂项目；集采分组在A组;乙肝五项全定量检测

- 12.孵育温度:温度可达到37±0.5℃;

- 二、LED治疗仪

- 1.设备要求：弧型扇面治疗头、并可伸展

- 2.工作电压： AC220V-240V，50Hz 或 60Hz±2%。

- 3.额定功率：300VA。

- 4.显示方式：≥8 寸触摸式液晶显示屏，可旋转的触摸屏设计

- 5. 输出波长：红光 633nm±10nm；蓝光 417nm±10nm；黄光 590nm±10nm

- 6.功率密度，红光 80mW/cm2±20%；蓝光 100mW/cm2±20%；黄光 35mW/cm2±20%

- 7. 光源类型标配：红光、蓝光、黄光、红加蓝、红加黄。

- 8.照射方式：连续照射、脉冲照射

- 9.照射强度：光源强度可调。

- 10.有效辐照面积：≥800cm2

- 11.环境温度：+5℃～＋40℃

- 12.相对湿度：≤85%

- 13. 定时范围：0～99min 连续可调

- 14.具有语音提示功能；

- 15. 自由升降阻尼悬臂设计，使光源可以在任意位置角度停留

- 三、中药熏蒸治疗仪

- 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz。功率调节：4档及以上

- 2、预热设定温度为40℃～90℃

- 3、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟（因加液量及药液温度不同，通常为3～10分钟）

- 4、治疗时间1-35分钟可调

- 5、智能计时功能，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符

- 6、具有缺液报警及缺液自动停止加热功能

- 7、按键操作、治疗结束、缺液时具有声音提示

- 8、当熏蒸机药罐中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压

- 9、喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求。

- 10、额定输入功率：1500W及以上

- 11、最大加液量≥3L

- 12、通道数：单通道（一个喷头）。

- 13、喷头采用双腔隔热设计，具有主容器和副容器，保证喷汽均匀，不喷水不滴水，治疗更舒适

- 14、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离

- 15、采用气路、液路防阻塞设计及工艺；

- 16、采用直径达23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护。

- 17、外置气路过滤器，方便清洁维护；

- 18、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器

- 19、滤气装置：50目，304材质，可防止堵塞。

- 四、PT康复训练床

- 1.结构型式：床面、床架、垫子

- 2.材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面

- 3、尺寸(cm)：≥191×125×48。

- 4.额定载荷：≥135.0kg

- 五、PT康复训练凳

- 1.结构型式：主架、凳面；

- 2.材质：座垫聚氨脂一次发泡、铝钢结合；

- 3.外形尺寸600×600×420～560mm，允差±50mm；

- 4.带液压油缸，360°旋转；

- 5.椅面载荷：静载荷不小于120kg

- 6.特点和功能：凳面高度可调，方便康复师使用。凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。凳面可以360°旋转。

- 六、牙科综合治疗机(含口腔内窥镜)

- 1.工作条件：

- 环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围 0.6—0.80Mpa, 流量≥80Nl/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥5L/min。

- 2.牙椅注册使用期限为≥15年。

- 3.感应式LED冷光灯

- 照度可进行无极调节，照度7000Lux—32000Lux，无接触式控制，色温4500K—5700K。

- 4.牙科椅

- 4.1 牙科椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥150kg，可承受≥150kg*4的载荷试验；座椅升降范围 ：最低≤410mm，最高≥750mm；

- 4.2 牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，低压直流电机具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感；

- 4.3牙科椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控；

- 4.4座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作；

- 4.5牙科椅头靠可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于150mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求；

- 4.6牙椅设置不少于4组物理安全开关，避免设备误操作的风险，确保人员和设备的安全：

- 4.7可通过内置指令控制牙椅的各项功能，包括牙椅的升降俯仰、口腔灯开关、冲盂及漱口供水、记忆椅位调节、预设位调节等，每次输入指令后，牙椅会响应指令并有相应的应答功能；

- 4.8配置多种联动功能：口腔灯与椅位；漱口水与冲盂、痰位与冲盂联动。

- 5.消毒抑菌系统

- 配带一键全自动智能进行消毒和清洗两种模式进行消毒抑菌。

- 5.1智能消毒系统： 牙椅进入消毒模式时可独立的消毒水瓶供水；一键即可实现水路管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作；

- 5.2手机水管冲洗功能，方便每次治疗前后进行单独手机管道冲洗，满足对水路日常维护的要求。

- 5.3具有排空吹干功能，防止细菌滋生。

- 6.医师治疗台

- 6.1医师治疗台为下挂式，可灵活广泛的移动、带气锁功能，平稳无抖动；配有透

- 明整体防污罩,防污罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染；

- 6.2 独立防脱式五联枪架，预留洁牙机升级位，可根据实际需求进行枪架扩充，枪架可向器械盘内旋转55°，可向器械盘外旋转35°，方便医生使用；

- 6.3配置有全电脑触摸控制面板，包括≥19个功能按键和：管路消毒键、锁屏键、设置键、水杯加热键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、痰位键、牙椅升、降、俯、仰键、复位键、椅位记忆1、椅位记忆2、椅位记忆3、医生选择键、急救位键、一键下班位键；

- 6.4配≥3.5寸彩色显示屏，可显示牙椅运行状态、智能联动、用户选择显示、水温精准调节和显示，消毒进度显示、故障代码显示、闹铃设置与显示、消毒记录查询

- 6.5器械盘侧面外置可视气压表、总气开关及独立式水量调节旋钮，方便单独调节

- 每一支手机器械工作水压。

- 7.主箱体单元

- 7.1可旋转式侧箱，内部为金属框架，坚固耐用；

- 7.2侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒，耐色变；

- 7.3强弱吸过滤器为外置旋入式设计，其过滤精度≤1㎜2，有效过滤面积≥600㎜2，过滤体积≥20㎜3，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器，强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀；

- 7.4外置式纯净水瓶，水转换开关和水瓶气开关均外置，容量≥1L。

- 8.痰盂组件

- 配置可拆卸式陶瓷痰盂，可配感应取水功能，痰盂整体可向内、向外各旋转90度。

- 9.助手架单元：

- 9.1多关节的助手架方便使用，可水平旋转，垂直抽拉；

- 9.2四联独立挂架，每个挂架均可独立旋转；枪架采用光电感应控制；带≥10键位触摸副控面板，包括：口腔灯、漱口水、冲盂水、复位键、痰位键、锁屏键以及牙科椅升、降、俯、仰；

- 9.3带三用枪、强弱吸手柄各1支；预留光固化枪位。

- 10.脚踏开关

- 可控制手机工作、有无水、吹屑气开关，可控制手术灯开启及关闭。

- 11.配置医生椅

- 至少有六个方位可调节，采用静音脚轮。

- 配置清单

- 配置清单

- 1.治疗机 1套

- 2.电动驱动牙科椅 1套

- 3.下挂式医生工作台 1套

- 4.感应LED冷光灯 1套

- 5.可旋转连体侧箱 1套

- 6.可拆卸式痰盂 1套

- 7.多功能脚踏开关 1套

- 8.液晶显示屏1套

- 9.三用枪 2套

- 10.强、弱吸系统 各1 套

- 11.纯净水系统 1套

- 12.医师椅1套

- 七、电动溶栓称重床

- 1 .规格：床体长度（含护栏床头床尾）≥2200mm*1050mm*450mm/780mm；床板尺寸≥2100mm*900mm。

- 2. 体位调节功能：背部上升0°-75°（±5°）；腿部上升0°-35°(±5°)；高低升降450mm-780mm；前后倾斜0°-13°（±3°)，背腿联动。

- 3 .豪华式护栏：配≥4个欧式豪华型全ABS护栏，背板处护栏尺寸≥800mm*300mm，腿部护栏尺寸≥800mm*300mm，护栏设计形成全方位保护可下隐式收藏，不占空间，带助力器，升降方便，不使用时可轻松旋下，牢固可靠耐用。配置护栏自锁控制锁，选配护士控制器，为方便医护人员手术操作。

- 4 .床头具有卡扣式先进锁定装置（提供第三方证明材料并加盖供应商公章）可拆卸式床头、床尾板。在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。

- 5. 配有手持遥控器，大图标显示，操作自如；护栏选配有专用控制器，可控制病床的各种体位活动。

- 6 .床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型厚度≥1.0mm；采用（电泳＋粉末）复式喷涂，确保管壁内也有油漆保护，保证产品内外品质达到一致。

- 7 .床板设计为冲孔式床板，钢板一次冲压成型，冲压孔尺寸为：≥80mm*25mm，背板尺寸≥770mm*900mm共计≥30个冲压孔，座板尺寸≥240mm*900mm共计≥8个冲压孔，大腿板尺寸≥320mm*900mm，共计≥14个冲压孔，小腿板尺寸≥500mm*900mm ，共计≥20个冲压孔。

- 8. 具有≥四倍承重结构的病床床板。（提供第三方证明材料并加盖供应商公章）

- 9 .床板间隙：≤33mm，中间链接件为厚度≥4mm不锈钢+直径≥10mm丝杆固定，链接坚固牢稳且保留起背起腿所需灵活度。

- 10. 底框采用方管设计，美观大方，周身边缘光滑，无积尘现象，床框尺寸≥30mm*60mm*2mm。

- 11 .床框间连接件尺寸≥20mm*40mm；两端支撑中轴直径≥30mm。上下升降曲折连接件≥20mm*40mm方形钢板，曲折连接件固定座件采用≥8mm厚钢板焊接而成坚固牢稳。

- 12. 采用链式优质医用马达，VO级防火材料，光滑表面易于清洁维护。具有低噪音，长寿命特点。

- 13 .采用中控刹车脚轮，中控刹车双面脚轮≥125mm三段式（锁定、自由、定向）中控锁树脂双面脚轮，防腐蚀、耐酸性佳，定向设计。

- 14 .中控刹车采用不锈钢连杆活动装置，尺寸：≥10mm*20mm，分别设置在左右两侧同时控制；刹车控制器中轴直径≥16mm不锈钢管，刹车中轴与推杆连接件≥8mm*20mm不锈钢件链接；脚踏板与中轴连接件尺寸为≥10mm*32mm钢板，脚踏板采用≥20mm*30mm铝合金材质。

- 15 .病床两侧设附属挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。

- 16 .床体头尾两侧标配有≥4个输液架插孔，内径≥20mm。

- 17. 背腿联动，背部升降时，腿部自动快速配合升降。有效预防褥疮，减少医护人员工作强度。标配急停功能，标配蓄电池，在断电情况下正常工作。

- 18 .病床具有先进的旋转支架升降结构装置，确保升降平稳，无晃动。（提供第三方证明材料并加盖供应商公章）

- 19.配置称重功能，带手控器液晶显示器可实时显示重量。

- 八、骨科牵引床（含ABS床头柜及分腿床垫）

- ABS床头柜

- 规格:( mm ）475X470X760  ±30mm

- 材质: ABS工程塑料;

- 可选配置: 2寸轮四个；蓝色

- 骨科牵引床

- 床面规格≥1900X820mm

- 整体规格:2180X980X570(2000)mm  ±50mm

- 背部床板倾斜80°±5°

- 腿部床板倾斜35°±5°

- 床尾可倾斜15°±5°

- 功能:具备“头低仰卧位”体位

- 材质:床架、床面板碳钢制造，先进的抗菌粉体涂装ABS强化塑胶床头尾板:牵引架为全不锈钢材质口

- 标准配置:全钢质安全限位摇杆四支:5寸豪华轮(全刹车)标准六档铝合金护栏一对:全不锈钢骨科牵引架一套:ABS输液架一支;杂物篮一个;

- 骨科牵引床分腿床垫

- 规格:1900mmX820mmX80mm