附件（设备参数）：
一、电动气压止血仪
1.电气安全保护等级：I 类带内部电源 B 型 
2.设备的输入功率：≤50VA,初始充气时间：≤60 秒
3.时间设定范围 0～240min，
4.工作压力在 0～86kPa，允差为±3kPa；
5.语音提示功能：具备
6.显示内容:袖带压力、剩余时间、静音状态
7.内置锂电池，断电情况下，续航≥4 小时，确保手术安全。
8.快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。工作时间到自动阶梯放气：有效防止患者心、脑突然缺血。
9.手术剩余 10 分钟、5 分钟声音提示报警。
10.自锁快速插拔式接头，极大降低护士劳动强度
11.双路具有独立调控输出，允许同时进行两组手术，互不干扰。
12.配置要求：主机 1 台、电源线 1 根、袖带 1 套、说明书 1 本、合格证 1 张、配专用推车












二、医用灌注泵
1、灌注泵为开放式和封闭式加压装置；
2、采用步进电机驱动运行，工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作；当压力恢复正常时仪器将自动进入正常工作状态
3、设定压力范围：最大值≥250mmHg； 压力调节步长： 1mmHg（0.1Kpa）；流量设定范围：最大值≥0.5L/min，数字显示连续可调，可根据实际工作需要任意改变设定值；灌注泵具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。
4、设备安全分类型：1类 BF 型； 运行方式：间歇加载连续运行； 设备运行时平稳、噪声小
5、符合国家 GB9706.1-2007 标准要求。
6、电源:AC220V士10%，50Hz士1Hz；功率:≥80W。























三、电动流产吸引器
1.性能要求：人流专用。选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压力系统不会产生正压。
2.二级负压控制，可以在停机时进行操作。
3.通过脚踏开关和泄放阀的调节，控制吸引压力。
4.机箱顶部配置器械盘。
5.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)
6.负压调节范围：包含0.02MPa(150mmHg)～极限负压值
7.抽气速率：≥15L/min
8.贮气瓶：2500ml×2（玻璃）
9.电源：AC220V 50Hz
10.吸管、透明管等其他随设备配件













四、牙科综合治疗机(含口腔内窥镜)
1.工作条件：
环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围 0.6—0.80Mpa, 流量≥80Nl/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥5L/min。
2.牙椅注册使用期限为≥15年。
3.感应式LED冷光灯 
照度可进行无极调节，照度7000Lux—32000Lux，无接触式控制，色温4500K—5700K。
4.牙科椅
4.1 牙科椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥150kg，可承受≥150kg*4的载荷试验；座椅升降范围 ：最低≤410mm，最高≥750mm；
4.2 牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，低压直流电机具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感；
4.3牙科椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控；
4.4座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作；
4.5牙科椅头靠可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于150mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求；
4.6牙椅设置不少于4组物理安全开关，避免设备误操作的风险，确保人员和设备的安全：
4.7可通过内置指令控制牙椅的各项功能，包括牙椅的升降俯仰、口腔灯开关、冲盂及漱口供水、记忆椅位调节、预设位调节等，每次输入指令后，牙椅会响应指令并有相应的应答功能；
4.8配置多种联动功能：口腔灯与椅位；漱口水与冲盂、痰位与冲盂联动。
5.消毒抑菌系统
配带一键全自动智能进行消毒和清洗两种模式进行消毒抑菌。
5.1智能消毒系统： 牙椅进入消毒模式时可独立的消毒水瓶供水；一键即可实现水路管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作；
5.2手机水管冲洗功能，方便每次治疗前后进行单独手机管道冲洗，满足对水路日常维护的要求。
5.3具有排空吹干功能，防止细菌滋生。
6.医师治疗台
6.1医师治疗台为下挂式，可灵活广泛的移动、带气锁功能，平稳无抖动；配有透
明整体防污罩,防污罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染；
6.2 独立防脱式五联枪架，预留洁牙机升级位，可根据实际需求进行枪架扩充，枪架可向器械盘内旋转55°，可向器械盘外旋转35°，方便医生使用；
6.3配置有全电脑触摸控制面板，包括≥19个功能按键和：管路消毒键、锁屏键、设置键、水杯加热键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、痰位键、牙椅升、降、俯、仰键、复位键、椅位记忆1、椅位记忆2、椅位记忆3、医生选择键、急救位键、一键下班位键；
6.4配≥3.5寸彩色显示屏，可显示牙椅运行状态、智能联动、用户选择显示、水温精准调节和显示，消毒进度显示、故障代码显示、闹铃设置与显示、消毒记录查询
6.5器械盘侧面外置可视气压表、总气开关及独立式水量调节旋钮，方便单独调节
每一支手机器械工作水压。
7.主箱体单元
7.1可旋转式侧箱，内部为金属框架，坚固耐用；
7.2侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒，耐色变；
7.3强弱吸过滤器为外置旋入式设计，其过滤精度≤1㎜2，有效过滤面积≥600㎜2，过滤体积≥20㎜3，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器，强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀；
7.4外置式纯净水瓶，水转换开关和水瓶气开关均外置，容量≥1L。
8.痰盂组件
配置可拆卸式陶瓷痰盂，可配感应取水功能，痰盂整体可向内、向外各旋转90度。
9.助手架单元：
9.1多关节的助手架方便使用，可水平旋转，垂直抽拉；
9.2四联独立挂架，每个挂架均可独立旋转；枪架采用光电感应控制；带≥10键位触摸副控面板，包括：口腔灯、漱口水、冲盂水、复位键、痰位键、锁屏键以及牙科椅升、降、俯、仰；
9.3带三用枪、强弱吸手柄各1支；预留光固化枪位。
10.脚踏开关
可控制手机工作、有无水、吹屑气开关，可控制手术灯开启及关闭。
11.配置医生椅
至少有六个方位可调节，采用静音脚轮。
配置清单
1.治疗机 1套
2.电动驱动牙科椅 1套
3.下挂式医生工作台 1套
4.感应LED冷光灯 1套
5.可旋转连体侧箱 1套
6.可拆卸式痰盂 1套
7.多功能脚踏开关 1套
8.液晶显示屏1套（及内窥镜手柄2套）
9.三用枪 2套
10.强、弱吸系统 各1 套
11.纯净水系统 1套
12.医师椅1套















5、 热熔牙胶填充系统
设备组成： 由发热装置和填充装置两部分组成。
 二、发热装置 
（一）技术参数 
1. 电池容量≥ 2000mAh， 电池可更换， 充电时间≤3h。 
2.具有充电底座， 可实时监控电池温度。 
3.采用无线设计。 
4.预设温度≥7种。 
5.加热保护时间：3-10秒， 可调。超时自动停止加热， 无操作后自动关机。 
6.设备音量调节≥3 档。 
7.极速升温≤0 .5秒。 
8.充满电状态下续航≥4小时， 可工作≥1500次。 
9.操作提 信号≥2种。 
（二）主要配置：至少有加热充填手柄1个、充电底座1个、 电源适配器1个、工作尖5个、隔热保护罩5个。 
三、填充装置 
（一）技术参数 
1.采用无线电动注胶方式。
 2.双注胶按键对称设计， 模式设置按键可切换工作温度和注胶速度。 
3.预设温度≥5种。 
4.注胶速度≥3档。 
5.注胶针支持360 °旋转。 
6.牙胶棒支持装载到注胶针内部。 
7.具有OLED液晶屏， 可显 机器电量、温度、速度等参数。
 8.充电过程中， 充电底座可以实时监控电池温度。 
9.具有牙胶余量指 窗， 能显 牙胶余量情况。 
10.注胶针、隔热保护罩、扳手支持高温高湿高压灭菌消毒。 
11.可关机记忆保存参数模式≥3组。 
12.加热到设定温度时间： ≤20秒。 
13.具有更换牙胶模式。 
14.具备排空机制， 出胶时间≤5秒。 
（二）主要配置：至少有加热充填手柄1个、充电底座1个、 电池2个、 电源适配器1个。

六、根管长度测量仪
1、适用于各种复杂根管的测量。
2、输出信号电压：≤200mV。
3、输出信号频率：≤8kHz。
4、功耗：≤0.5W。
5、显示：≥3.8英寸LCD屏。
6、应具备自动校准功能，确保测量的准确度。
7、锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针等支持高温高压消毒。
8、应具备可充电电池，电池容量≥2000mAh；
9、屏幕可360°旋转。
10、应具备根尖止点报警功能，可支持自行设定，及时提醒测量距离。工作针在接近根尖孔时会有报警声提示。
11、应具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。
12、配置清单
序号 货物名称 数量(单位) 备注
1 主机 1台 
2 测量线 1根 
3 锉夹 4根 
4 唇挂钩 5个 
5 探针 2根 
6 电源适配器 1个 
7 测试器 1个 












七、根管预备机
1 马达类型：无刷电机
2 供电方式：无线充电，无触点式接触
3 马达手柄电池容量：3.7V锂电池≥2000mAh
5 扭矩范围：0.4 Ncm – 5.0 Ncm（即4 mNm – 50 mNm）
6 转速范围：包含100 rpm – 650 rpm
7 工作模式：至少具备4种工作模式，包括正转模式、反转模式、往复模式、自适应模式
8 往复角度范围：适 用 于往 复 旋 转 和 360 度 旋 转
9 扭矩实时显示：启动后屏幕显示扭矩显示条，实时显示当前锉针的实时扭矩
10 自动反转保护：负载超过预设扭矩值时自动反转，低于预设值时恢复正转
11 预设程序：内置锉系统程序
12 自定义程序：≥7组自定义记忆程序











八、医用离心机
1.供电电源:AC220V±22V，50Hz士1Hz，转速需包含300-3000转/分钟
2.环境温度:5°C-40°C
3.环境湿度:≤80%
4.离心参数:
1离心机内置二种固定程序，一种为900rpmX2min+1500rpmX3min，一种为市场另一常用微柱凝胶血型检测试剂用，转速和时间不可更改;另内置不少于3种可设置转速和时间的运转程序。
2离心机定时时间相对偏差不大于士1%
3离心机在最高转速下，其转速相对偏差不大于士2.5%4离心机在最高转速下，其转速稳定精度不大于士1%
5、安全性能要求
离心机的安全性能要求需符合实验室医用离心机的相关要求。
6. 能进行ABO、RhD血型定型检测、不规则抗体筛查、交叉配血等项目(6孔微柱板)检查，结果显示清晰。










九、全自动血凝仪
1.1必要功能：适用于临床上能够对人体的血浆进行凝血和抗凝、纤溶和抗纤溶等功能的分析。
1.2辅助功能：检测速度： ≥450 T/h。
2.性能及技术指标
2.1检测参数：可开展PT/APTT/TT/Fbg, 因子VIII,IX,XI,XII,XIII等，ATIII,D-二聚体，FDP 等项目
2.2检测通道：≥10个，凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均有26个检测通道。                                          
2.3全自动进样架方式进样，具有闭盖穿刺进样功能。
2.4具备连续进样功能，样品位≥20个。
2.5能一次放置≥1000个反应杯，可自动连续添加。单个独立，无需磁珠及参比品。
2.6急诊位：专用急诊位≥1个。
2.7试剂位：≥40个，其中试剂冷藏位≥35个，冷藏温度≤10℃。
2.8具备H、I、L样本检测功能及自动监测功能，具有 APTT 自动纠正实验功能。
2.9具备重复检查功能。
2.10仪器应具有PT演算纤维蛋白原与CLauss法实测纤维蛋白原两种方法。
2.11可以查看凝固曲线，样本结果存储≥10000个，每个项目可储存≥10个批号的定标曲线。
2.12具备自动分析功能：自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能。
2.13质量控制：可提供L-J质控管理及实现实时在线质控管理功能。
2.14支持双向 LIS 接入，含电脑（10代i5以上、16G、500Gssd、21寸以上显示）


十、动态心电记录器
1.1独立起搏通道，起搏通道10000点每秒采样率。普通心电采集支持≥1024点每秒采样率。
1.2导12导联根据导联线自动识别。其中3导支持4芯、5芯、7芯各种导联制式。
AI去字迹
1.3、USB2.0高速回放，三通道支持最多7天记录、十二通道支持长达3天记录。
1.4、电源1节7号电池，特殊事件按钮、心电采集指示灯
1.5、迷你型记录器，重量小于100克(不含电池)。
1.6、标准12导导联线
1.7、支持晚电位数据采集，支持向量心电数据采集。
2、软件技术参数
2.1、支持独创的彩色打印报告。
2.2、支持多医生自定义结论，支持多医生登陆密码设置，提高安全性。
2.3、支持患者信息登记功能，可事先将患者信息登录进记录器，避免混淆数据。
2.4、具有起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况。具有自动房颤、房扑分析。
2.5、支持高级心率变异分析、散点图及药物评价模块、三维ST段分析。标参数
2.6、具有心律失常模板反混淆技术。
2.7、具有"睡眠暫停综合征"分析功能。
2.8、支持T波变异度分析，室性逸搏分析功能。
2.9、具有频谱心电功能，快速进行冠心病定位诊断。
2.10、心率变异各参数支持30分钟、1小时、2小时、3小时EXCEL表格输出。
2.11、具有心率震荡，支持ST段分析功能，支持QT离散度分析。
2.12、高性能的起搏器分析功能，自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。
2.13、新型DRP快速模板分析技术(简化模板、散点图、二代反混淆三者同界面分析技术)，具有P波色谱图技术。
2.14、支持整体散点图反向混沌技术，时间分段散点图技术，分层散点图技术。
2.15、动态心电分析软件具有动画心电教学系统。
2.16、柱状图应达到50个以上，方便医师选用及快速分析。具具备心电图左右手反接及转换胸部电极技术。ECGDETP波增强技术，波形可放大到40mm/mV。































十一、动态血压监测仪
一、技术参数要求记录器
1、记录媒介、内置存储;
2、测量方式、震荡示波法(充气过程中完成测量);
3、压力量程:包含0~280mmHg;脉率量程:包含40bpm~200bpm;
4、测量精度:士3mmHg;
5、传输方式:内置式USB，Type-C接口;
6、测量模式：自动测量和手动测量;
7、测量时间:24小时;
8、测量间隔:5分钟-2小时可调，时间误差不超过选择值的5%;
9、数值显示、测量数值显示可选;
10、脉搏波记录、全程记录脉搏波
11、袖带:袖带具有松紧内衬，可满足不同配戴尺寸需求;带有袖带保护套;12、病历信息、既支持佩戴前录入又支持佩戴后录入;
13、特殊片段、可设置3组不同时间段的特殊片段测量间隔;
14、病历存储、保存两份病历数据，能提取前次病历数据;
15、数据维护、具有记录数据自维护功能，保证记录器的可靠性;
16、开机测量、可设置开机快速测量次数;分析系统:
17、脉搏波全程数据查看，并能编辑波形数据，重新自动计算收缩压、舒张压;18、可提供最大最小及平均血压值统计，
19、分析软件能提供血压负荷、夜间下降率、高压反应、构型血压;
20、含数据处理工作站及分析工作站一套
二、配置要求
1、每台动态血压监测仪提供USB线、袖带2套（大号、小号各一套）、肩带各2套。




十二、医用升温装置
输血输液加温、医用升温仪（充气加温组件）
（一）
1.技术参数
1.1.双加温通道，每个通道可独立设定温度和恒温加热，双加温通道串联使用可满足最大流速 20mL/min 加温需要；
1.2.微电脑液晶显示屏，同时显示两个通道的控制信息，至少包括设定温度、加热温度、加热时间、故障信息、工作状态等，确保信息直观易读；
1.3.温度设定点：包含32℃-40℃，调整精度±0.1℃，控温精度：±1℃；
1.4.报警功能：具备超温、低温、温度传感器故障、温度保护等基础报警功能等；
1.5.低温报警：低于 32℃系统声光报警提示低温；
1.6.超温断电保护：超过 ≥40℃系统声光报警自动停止加热；
1.7.安全保护措施：软件、硬件双重独立安全保护措施；
1.8.正常状态下不超过 43℃，单一故障状态下仍然满足热损伤防护、热溶血防护；
1.9.柔性加热套管结构，全程包裹液体管路，液体管路无裸露部分，适合5℃-42℃环境使用；
1.10.加热套管长度：具有 1.2 米，1.4 米和 1.5 米三种规格；
1.11.使用常规输血输液管路，无需专用耗材；
1.12.加热套管预热时间：从 20℃预热至 36℃≤2 分钟 ；
1.13.加热套管采用生物相容性材料，细胞毒性、皮内反应、迟发型超敏反应均符合生物相容性标准要求，敏感肌肤接触亦不会致敏。
1.14.空气检测装置具有气泡检测及夹闭功能，可连续监测到有空气进入输液管。积气超限时会发出听觉和视觉报警，同时自动关闭输液管路，停止输液，防止空气进入人体。★2.配置清单
2.1.主机 1 台；
2.2.加热套管≥2 根；
2.3.空气检测装置≥2 个
配置清单
（二）、
一．产品用途：主要用于对人体体表体温进行加温，维持患者体温。
二．主机性能要求：
1.微电脑热风温控系统：高温危险报警温控失调-低报警，温控失调-高报警，加温器件烧毁报警，风机故障报警，传感器故障报警。
2.高清液晶显示屏，可显示设定温度，加热温度，故障信息，工作状态下可在完成开机升温时间≤30 秒，达到预设温度。进口热风风机，加温管路可伸缩。
3.系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常。
4.温度可调范围：温度范围 包含38℃-43℃ 0.5℃步进；温控精度±0.5℃。（自然风、温控两种模式）。
5.温度显示误差：±1℃以内。
6.超温断电保护：超过 48℃系统声光报警自动停止加热。
7.预热时间：从 20℃-38℃，≤30 秒。
8.工作噪音≤50 分贝；风量调节：风量具备多档调节 。
9.加温垫的接触层绵软
10.具有防插错装置
11.当网电掉电时，应停止工作并具有相应的提示功能
12.设备通过按键设置，可在制冷和制热模式之间切换，当设备未经回温时切换，具有显示界面提示。
三．加热性能要求
13.加热性能要求：进口热风风机，五组独立温度传感器,多档风量调节，0.5℃步进。
四：售后质保：
14.质保≥三年；
15.另配可重复使用升温毯2个，温度传感器2 条














十三、电子血压计
 筒式电子血压计
1、输入功率:DC6V，标配AC220V原装电源适配器，额定功率约5W2、初始充气时间:全自动智能加压，无固定标称值，可根据用户血
压自动调节充气压力
3、时间设定范围:无时间设定功能
4、工作压力:压力测量范围0-299mmHg(0-39.9kPa)，压力精度±3mmHg (+0.4kPa)
5、语音功能:可以有或者无语音播报功能
6、显示内容:LCD数字显示屏，可显示收缩压、舒张压、脉搏数，同时支持不规则脉波提示、血压偏高提示、体动提示、测量位置引导标识
7、电池续航:支持4节5号碱性干电池供电，也可通过原装DC6V电源适配器直连供电
8、充气方式:电动泵全自动充气，采用示波法测量原理
9、放气方式:自动快速排气放气，260mmHg降至15mmHg的紧急排气时间≤10秒
10、剩余时间提示:可以有或无剩余时间提示功能
11、电磁兼容性:符合医疗器械电磁兼容相关标准要求
12、输出通道:单通道(上臂单路测量)
附件：电源适配器、5 号干电池 4 节、使用说明书、合格证

	










14、 臭氧治疗仪	
1.通过PEM水电解臭氧发生器生成医用氧气标准的氧源。
2.臭氧水浓度：包含3.5-7.5mg/L。
3.具备流量调节开关。
4.具备纯水低水位时自动补水及补水异常提示功能。
5.设备内置钛金臭氧发生器组数≥2组，且显示屏分别对臭氧发生有电压监测的功能。
6.配有耐臭氧治疗手柄： (外径：17mm±0.3mm，内径6mm±0.2mm)。
7.设备内置消臭氧装置，0尾气排放，无需安装外置排气管，无二次污染。
8.具备耐臭氧材质的螺旋管气液混合装置（螺旋次数≥15次)。
9.治疗仪中臭氧水出水压力应≤0.02MPa。
10.正常运行时噪声≤60dB。
11.具有实时显示管道自动消毒 ≤60s倒计时功能。
12.具有实时显示余液清除 ≤30s倒计时功能。
13.治疗时间设定： 0-30min， 步进1min的实时显示功能。
14.控制面板上具有治疗时间快速按键：5min，10min设置按键。
15.设备具有查询与实时显示（水温，流量，次数，电压）功能。
16.设备具有实时显示治疗时间和治疗时间倒计时功能。
17.水电分离设计，安全的防漏电保护装置，安全符合最新国际GB9706.1- 2020标准要求。
18.设备具有消毒效果：对大肠杆菌，金黄色葡萄杆菌，白色念珠菌的杀灭率 ＞99.8%。
19.安装方式：可移动式，可壁挂式安装方式
20.主要配置:主机1台、台车1套、治疗手柄2套、恒温阀1个、壁纯水罐1个、软管1套。
21.使用年限：≥8年。


15、 经颅多普勒血流分析仪
1.功能要求：常规检查（颅内动脉狭窄与侧支循环建立评估）、颈动脉超声、微栓子监测、发泡实验、颅内压增高和脑死亡判定等。
2.操作系统：正版中文操作系统。
3.频谱分析点数可调，至少支持：128点、256点、512点等。
4.取样容积：连续可调。
5.支持2MHz、4MHz等频率段探头，具备探头保护功能。
6.探头接口：至少具备≥3个有效探头接口。
7.检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、DFI（脑死亡指数）、SBI（频宽指数）、STI（狭窄指数）、HITS（短暂高强度信号）、TI（热指数）、lindegaard（血管痉挛指数）、Sloan（血管痉挛指数）、Dmean（平均血流偏差值）、TICP（TCD颅内压值）等。
8.探测深度范围：最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm。
9.增益范围：可调。
10.具备普勒角度补偿功能。
11.具备自动滤波功能；
12.谱图色条：≥6种。
13.具备取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息显示功能。
14.具备异常血流提醒功能。
15.具备辅助检测动脉功能
16.具备辅助诊断功能。
19.具备全程多参数监护功能。
20.具备超预警参数自动报警功能。
21.报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、可编辑导入或导出、快速出报告单等等功能。
22.具备数据导入及导出、数据检索、数据分类统计、数据分析等数据管理功能。
23.系统升级要求：支持在线升级。
24.支持院内大影像系统接入，与院内影像传输等系统对接，免费提供相关接口文档，协助医院链接医院信息化体系。
25.探头配置要求： 2M探头2个， 4M探头1个
26.工作站：10代i5以上、16G内存以上、500SSD以上

十六、眼科AB型超声诊断仪
1、 A超探头频率：10MHz
2、 B超探头频率：10MHz
3、 A超测量范围：5～40mm
4、 A超测量误差：≤±0.05mm
5、 A超时间增益调节：0dB～30dB
5、 A超测量类型：眼轴长度、自动计算、结果分析
6、 A超测量模式：自动、手动等
7、 人工晶体计算公式：SRK-T、SRK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS、BINKHORST-II
8、 B超探测深度：≥50mm
9、 B超轴向分辨力：≤0.2mm
10、 B超横向分辨力：≤0.4mm
11、 B超增益：最大值≥100dB
12、 B超扫描方式：扇形扫描
13、 B超扫描角度：≥53°
14、 图像灰级：≥256级
15、 测量类型（B超）：多组距离、角度测量、周长及面积、任意多边形面积
16、 电影回放：≥56幅图像回放



















十七、数码皮肤显微镜
1、用途:用于对人体皮肤图像的放大成像显示、处理、传输和存储，供诊断用。打印图文报告;
2、皮肤镜摄像装置:具有CCD传感器装置，灵敏度高，色彩还原真实准确，影像质量好;(非增配相机及其它附属设备)
3、皮肤镜手具像素:≥1800万像素;(非增配相机的像素及其它附属设备)
4、皮肤镜原图图像分辨率:≥2592× 1944，像素≥500 万
5、支持≥4K影像拍摄;(非增配相机及其它附属设备)
6、放大倍率:≥200倍放大功能可调;
7、原图图像输出精度:≥350DPI:
8、UV光源峰值波长:365nm士10nm;
9、UV光源辐照度:≤10mW/cm;
10、光源主波长:575nm士10nm;
11、光源半波宽:20nm士5nm;
12、光源色彩逼真度Rf≥80;(非增配相机及其它附属设备)
13、镜头靶面直径≥30mm大靶镜头;
14、隔离片最小内径尺寸:40mm土5mm;
15、镜头视野面积≥18mmX26mmm;(非增配相机及其它附属设备)
16、光源照度:≥14000LUX;
17、皮肤镜具备聚焦功能，自动定焦功能，无需手动调节聚焦;
18、支持偏振和非偏振拍摄功能:具备高速连拍功能，只需拍摄一次可以同时实现偏振和非偏振两张影像采集，确保采集位置和角度的一致性;
19、20倍时视觉分辨率:≥50线对/mm，50倍时视觉分辨率:≥100线对/mm;20、具备大体图像和微观图像的拍摄功能，无需另外增加相机。可对甲部微循环、外阴部位图像的采集、观测、标记、保存、导入和导出功能:
21、皮肤镜具备3D模拟成像功能，重现立体三维图像，多角度观察;
22、具备两步法、三分法(含红、黄、绿提示)、七分法、ABCD法、Menzies法、PASI法则、模式法、Cash法等不少于8种法则;
23、具有3D头模定位功能:精准定位所需要检测的部位，方便前后对比观测;
24、具备皮肤镜特征图库数据，包含数百例临床皮肤病案，及千余张临床图片;
25、具备毛发镜数据库模块功能;
26、具备毛发镜智能辅助诊断功能;
27、具备毛囊毛发密度自动分析测量功能，精算毛发密度，测量毛囊与毛囊之前的间距，评估毛发生长情况;
28、具备3-A系统法则和VSCAPSI法则;
29、提供毛发精简模式法(涉及≥37个毛发镜典型特征);
30、提供毛发精细模式法(涉及≥73个毛发镜典型特征);
31、可以生成皮肤镜图像报告和毛发镜影像报告，报告模板≥3种，可兼容外部来源图片输出，报告可转换为PDF等版本进行转存，提供打印及导出另存;
32、电脑工作站参数:显示器尺寸:≥27寸，分辨率:4K，系统:windows 10,彩色打印机;CPU：12代i5以上；内存：≥16G；硬盘：≥128ssd+1Tsata；独立显卡；高清数据采集卡
33、设备设计使用年限:≥10年;















十八、全自动电脑验光仪
1、R&K 模式：测量屈光度和角膜曲率；
2、REF 模式：测星屈光度；
3、KRT 模式：测量角膜曲率；
4、顶点距：0mm、12.0mm、13.5mm、15mm；
5、球镜度测量范围：-25.00D-+25.00D；
6、柱镜度测量范围：-10D~+10D；
7、轴位测量范围：0’-180°；
8、瞳距测量范围：10mm-85mm；
9、最小测量瞳孔直径：2.0mm；
10、曲率半径测量范围：5mm-10mm；
11、角膜曲率主子午线轴位：0°~180°；
12、角膜直径：2.0mm~14.0mm；
13、角膜曲率半径：5mm~13mm(0.01mm精度)；
14、角膜屈光：包含67.50D-33.75D (0.12D/0.25D精度）；
15、显示器：≥8寸触摸液晶显示屏；
16、节电方式：无操作自动屏保；
17、视标：自动云雾图；
18、自动3D检测走位；

















十九、裂隙灯显微镜
1、 目镜倍率：12.5×
2、 放大倍率：包含6.3×、10×、16×、25×、40×
3、 光源：卤素灯，亮度可调
4、 裂隙宽度：包含 0-14mm 连续可调
5、 裂隙长度：包含 1-14mm 连续可调
6、 瞳距调节范围：包含 52mm—80mm
7、屈光度调节：包含 -8D—+8D
8、视场直径： 包含36.2 mm、22.3 mm、14mm、8.9mm、5.7mm
9、 裂隙角度：包含 0°-180°由垂直到水平方向连续可调
10、裂隙倾斜： 包含 5°、10°、15°、20°
11、滤色片： 包含隔热片、减光片、无赤片、无色片、钴蓝片、内置黄色滤色片
12、光阑大小：包含 14mm、10mm、5mm、3mm、2mm、1mm、0.2mm
13、配置清单： 裂隙灯主体 1、颚托支架组件 1、双目头组件 1、台面板组件 1、导轨护罩 1、防护板 1、对焦棒 1、防尘罩 1、鄂托纸 1、示教镜 1、 L型内六角扳手 2mm 1






















二十、超级点阵二氧化碳激光治疗机
1、 激光波长：10600nm±100nm
2、 焦点光斑直径：≤0.1mm
4、 扫描方式：顺序、中开、乱序、离散、隔点加重及重复次数可选
5、 工作模式：连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲、扫描、单次脉冲、超脉冲、点阵激光输出
[bookmark: _GoBack]6、 超脉冲频率/最大脉冲频率：≥1000HZ
7、 扫描图形：直线、正方形、三角形、正六边形、圆形、圆环、平行四边形、矩形、长方形、椭圆形、空心圆形、六边形、镂空形、弓形、弧形等多种图形可选
8、 扫描次数：1~20次
9、 显示屏幕：彩色液晶触摸显示屏≥9英寸，中文操作界面
10、 治疗参数存储：最多可保存1000套常用参数
11、 步进可调脉冲间隔0.1ms~99ms，0.1ms步进可调；单次脉冲模式:脉冲间隔0.1ms~99ms，0.1ms步进可调
12、 点阵激光扫描手具最大治疗面积：1mm×1mm至20mm×20mm
13、 导光系统：七关节导光臂，360度无死角
14、 治疗手具：导光臂配有脉冲刀头以及 f=50mm f=100mm 聚焦头，长度 5cm 和 10cm 多种点阵扫描刀头及治疗、切割通用手具功能；
15、 后台界面/系统功能：能量自动校准，手动校准功率，参数功能调节，工作状态显示，设备存储记忆，故障语言显示，故障信息显示，声音提示，密码设置等多种功能
16、 引导光束/指示光输出功率：≤5mw
17、 后台界面:能量自动校准，也可手动校准功率
18、 具备国家药监局认证
19、 配置清单：主机、七光节导光臂、外阴振镜扫描头（标配点阵）、外阴50毫米切割头 （标配切割）、阴道360度、45度治疗头、宫颈治疗头



二十一、消化内镜电刀
1、主机具备软硬件持续升级功能，可开展息肉切除、内镜下止血、EMR、ESD及ERCP等各类消化内镜手术。
2、主机液晶触摸屏幕，中文显示，可存储≥9组手术程序，根据不同手术进行选择。
3、具有器械自动识别功能，器械即插即用，并可屏幕显示相对应存储设置。
4、具有PPS功率峰值系统、自动功率调节输出系统、智能电压和电弧调节系统，能根据术中组织的需要动态输出所需功率。
5、单极电切最大功率≥300W，电凝最大功率≥200W。
6、单极电切方式≥4种,单极电凝方式≥5种。  
7、具有双极电切和双极电凝模式，用于内镜下双极手术治疗，双极电切功率≥100W，双极电凝功率≥120W，效果调节≥6挡。
8、具备自动内镜电切模式，该模式为电切、电凝智能地交替进行，能最大限度地避免出血或穿孔等并发症。
9、具有中性电极安全监控系统，可自动持续检测中性电极与设备及病员是否安全连接，在出现危险时可自动关闭功能输出并通过文字显示及声音信号报警。
10、配置要求:电刀主机一台，负极板连线一根，单极连线一根，脚踏开关一个，负极板10片。
